## Slide 1: INSTRUMENTATION: CALITOO ET COMPTEUR PARTICULES
África Barreto (abarretov@aemet.es)
Izaña Atmospheric Research Center, Meteorological State Agency of Spain (AEMET)
WMO SDS-WAS CREWS Training Course for Africa: Chad (Online, Oct 31 2024)
@ ICOS-ERIC

## Slide 2
Deux capteurs différents pour PM10/PM2.5 & AOD mesures
DUST sensors
Basé sur la technique de mesure in situ (OPC) pour PM10 & PM2.5
Photomètre portatif Calitoo
Basé sur la photométrie solaire pour fournir l'AOD et l'exposant d'Angström (AE)

## Slide 3: Photomètre portatif Calitoo

## Slide 4
Caractéristiques techniques :
Canaux lumineux : 465 (B), 540 (G) et 619 (R) nm
999 mesures possibles stockées en mémoire
AOD calculé en temps réel- Téléchargement des données par USB
Logiciel gratuit sur le site web.
Alimentation : 4 piles AA (1,5V)
Dimensions : 210 x 100 x 35 mm
Poids : 400 g (Avec piles)
Température de fonctionnement : -20°C à 55°C
http://www.calitoo.com
Photométrie : Photomètre solaire portable Calitoo
How to use it?
https://www.youtube.com/watch?v=4wCzw4rY9Hs
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO: Description

## Slide 5
Calibration provided!!!
(at Izaña WMO-GAW Global station)
Products:
AOD @ 465, 540 et 619 nm
Angstrom Exponent
First experiences at:
Tamanrasset GAW Station (Algeria)
Tehran (Iran)
Aminabad Mt. Firoozkoh GAW station (Iran)
6 years of AOD at a vessel
Photometry: Calitoo handheld sun photometer
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO: Description

## Slide 6
How to use it?
https://www.youtube.com/watch?v=4wCzw4rY9Hs
Comment prendre des mesures? Pag 10-15 http://www.calitoo.fr/uploads/documents/fr/usermanual_2020_fr.pdf
Power ON by pressing for a few seconds on the red button
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Processus de mesure

## Slide 7
How to use it?
https://www.youtube.com/watch?v=4wCzw4rY9Hs
Comment prendre des mesures? Pag 10-15 http://www.calitoo.fr/uploads/documents/fr/usermanual_2020_fr.pdf
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Processus de mesure

## Slide 8
How to use it?
https://www.youtube.com/watch?v=4wCzw4rY9Hs
Comment prendre des mesures? Pag 10-15 http://www.calitoo.fr/uploads/documents/fr/usermanual_2020_fr.pdf
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Processus de mesure

## Slide 9
How to use it?
https://www.youtube.com/watch?v=4wCzw4rY9Hs
Comment prendre des mesures? Pag 10-15 http://www.calitoo.fr/uploads/documents/fr/usermanual_2020_fr.pdf
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Processus de mesure

## Slide 10
How to use it?
https://www.youtube.com/watch?v=4wCzw4rY9Hs
Comment prendre des mesures? Pag 10-15 http://www.calitoo.fr/uploads/documents/fr/usermanual_2020_fr.pdf
Assurez-vous de stocker la mesure!!!
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Processus de mesure

## Slide 11
Unzip the folder
Calitoo_v3.0_windows.zip
and execute these two programs:
Calitoo_setup.exe
CDM21218_Setup.exe
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Visualisation des données
How to visualize data?
First, software download: http://www.calitoo.fr/index.php?page=software
1º execute (install)
2º execute (install)

## Slide 12
How to visualize data?
Plug calitoo to PC in “Reading mode” with USB cable and open the Calitoo software
Automatic recognition
Go to “Data” label
Press the Green row to download data (in this case 11 measurements)
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Visualisation des données
(as administrator)

## Slide 13
How to upload data?
Stored data?
You need to look for the “CalitooData” folder, and there you will find .txt files with downloaded data
Data is stored in the folder of the specific Calitoo XXX in the path:
C:/users/NameUser/CalitooData
Different type of data:
XXX_10 (raw data)
XXX_15 (QA data)
XXX_30 (calibrated data)
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Visualisation des données

## Slide 14
We will see the time frame of our measurement and, in purple is the current file
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Visualisation des données
How to visualize data?
Click on “Tools” and then on “Visualization”

## Slide 15
Assurance Qualité (QA) : C'est le moment de vérifier si certaines de nos mesures sont erronées. Si c'est le cas, décochez ces mesures
Enregistrer dans 1.5 et Enregistrer l'image (Important car sinon, les données ne sont pas téléchargées)
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : Visualisation des données

## Slide 16
Intercomparación con AERONET
Tools / Calibration / AERONET Intercalibration
Calitoo Data
Aeronet Data
Inter-calibration
Langley
Calitoo Data: Select Data Level 1.5 (or 2.0) to compare/intercalibrate
PHOTOMETRE PORTABLE CALITOO : Etalonnage ou intercomparaison

## Slide 17
2) AERONET Data: Upload Version 3.0, Level 1.5
3) Inter-calibration
Intercomparación con AERONET
PHOTOMETRE PORTABLE CALITOO : Etalonnage ou intercomparaison

## Slide 18
Intercomparación con AERONET
4) Langley calibration
PHOTOMETRE PORTABLE CALITOO : Etalonnage ou intercomparaison

## Slide 19
Quelques considérations à prendre en compte lors de la mesure des aérosols avec le Calitoo (QA/QC)
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : QA/QC

## Slide 20
Observations sans nuage
Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'effectuer des mesures avec le Calitoo en présence de tout type de couverture nuageuse. Méfiez-vous des nuages ​​de type voile (cirrostratus) ou qui recouvrent partiellement le disque solaire, car cela donnerait des lectures erronées
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : QA/QC

## Slide 21
Conséquence d'une mauvaise lecture
Soit en raison de la présence de nuages, soit en raison d'une mauvaise visée vers le soleil, la lecture peut être erronée et conduire à des valeurs AOD anormales, comme le montre la figure suivante. Dans celui-ci, on peut vérifier comment l'AOD subit une variation en 1 heure de valeurs proches de 0.5, normales dans des conditions de présence de poussière minérale, à des valeurs de 1.7, pour se désintégrer à nouveau en 1 heure à des valeurs de 0.5. Cette mesure intermédiaire est probablement erronée.
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : QA/QC
abnormal AOD values

## Slide 22
Exemple de mesures correctes
Dans ce cas, la cohérence attendue de l’AOD entre les mesures consécutives est observée. Il faut s'attendre à ce que l'AOD ne varie pas brusquement entre les mesures, à moins que les conditions atmosphériques ne changent de façon marquée.
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : QA/QC
expected consistency of the AOD values between consecutive measurements

## Slide 23
Vérifier les lectures avant d'enregistrer les données: critère AOD
Avant d'enregistrer les lectures, il est nécessaire de vérifier que les valeurs AOD mesurées sont cohérentes avec les conditions atmosphériques au moment de la mesure. Pour cela, il convient de vérifier que l'AOD dans le canal vert est cohérent avec les valeurs indiquées dans le tableau suivant:
État du ciel | AOD @ 500 nm
Clair | 0.05 - 0.10
Un peu poussière | 0.10 - 0.25
Poussière | 0.25 - 0.5
Très poussière | 0.5 - 1
Extrêmement poussière | 1-2
Tempête de sable | >2
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : QA/QC

## Slide 24
Biomass burning
Desert dust
Marine
Continental
Pollution
SMALL
LARGE
TURBID
CLEAN
0
0.5
1
1.5
2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
AOD (440nm)
Ångström exponent
Mixed
Critère AE-AOD
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : QA/QC
Desert Dust: high AOD and low AE values

## Slide 25
Vérifier les lectures avant d'enregistrer les données: critère R2
R2 > 0.6
Eck et al. (1999)
PHOTOMÈTRE PORTABLE CALITOO : QA/QC

## Slide 26: DUST sensor

## Slide 27
DUST a été conçu pour effectuer des mesures simultanées de PM et de certaines variables météorologiques clés. Il est composé de 2 capteurs différents:
Une station météorologique (capteur 1) fournissant des informations sur la pression, l'humidité relative, la température, la vitesse et la direction du vent.
Un capteur PM NOVA SDS011 (capteur 2) fournissant des informations sur les PM10 and PM2.5.
DUST SENSOR: Description
Mesures toutes les 30 minutes
SOLAR PANEL

## Slide 28
KIT DE REMPLACEMENT
Afin de prolonger la durée de vie des capteurs DUST, un certain nombre de composants de remplacement sont fournis :
Ventilateur
Kit de câbles internes (pour le remplacement de la station météorologique).
Capteur PM
COMMUNICATIONS
DUST est capable de fonctionner au moyen d'un système de transmission de données autonome et redondant:
Via SIM (option par défaut), en utilisant:
o Modem 4G or 3G.
o Système d'acquisition et de transmission basé sur la téléphonie mobile multi-opérateurs et multi-pays.
o Coûts des frais de connexion inclus.
Via WIFI.
DUST SENSOR: Description

## Slide 29
DATA SERVER
Les informations fournies automatiquement pour votre instrument, une fois installé et allumé, seront stockées sur le serveur de données suivant : http://vpnciai.sieltec.es/data/
Les fichiers sont organisés par année, mois et jour. Les capteurs DUST fournissent des données quotidiennes, avec des mesures effectuées toutes les 30 minutes.
DUST SENSOR: Description

## Slide 30
DUST SENSOR: Installation
Branchez tous les câbles au capteur DUST. La station météorologique (capteur 1) doit être connectée à l'aide du connecteur fourni.
Utilisez des sangles en plastique pour placer fermement la station météorologique (capteur 1) et le PM (capteur 2) du DUST dans un mât.
Power ON

## Slide 31
DUST SENSOR: Validation à Tenerife

## Slide 32
Merci!
http://izana.aemet.es
abarretov@aemet.es